## Pipette
Date | Status | Issue | Response
2019-01-28 | Closed | 플라즈마를 켤 때 전체 전원이 꺼지는 경우가 있는데 이는 어떤 경우이며 혹, 제품의 safety를 위해서 기능으로 추가된 것이라면 좀 덜 민감하게 조정이 됩니까? | 1/28 Arvid - 계속적으로 설명드렸습니다만. Battery에서 공급하는 전류가 부족하여 생기는 문제입니다. Power supply로 했을때도 동일 현상이 나오면 얘기해 주세요. Power supply로 동일 현상이 나오면 Path상에 voltage drop 요인이 있다는 얘기 입니다. Power supply로 실험시 이런 현상은 없었습니다. Battery Datasheet 아직 못 받았습니다. datasheet 전달 부탁 드립니다. 2/12 Femto : Power supply 사용시 문제 없음
2019-01-28 | OPEN | 플라즈마를 켤 때 적색 led가 점멸하는데 (40% 즉 Low로 세팅했을 땐 플라즈마 운전 중에는 이러한 현상 생기지 않고 켤 때만 생깁니다) 이 기능도 삭제가 가능한지요? LOW로 세팅하고 켤 때 간혹 적색 점멸등이 생겨도 운전에는 큰 무리가 없어서요. | 1/28 Arvid - 위의 문제와 동일 원인에 의한 현상 입니다 2/12 Arvid - Battery fix후 동작 상태에 맞춰 Battery 관련 ADC 수정 진행 예정
2019-02-12 | OPEN | Plasma Pulse On delay(5sec) - 추후 조정 필요 - 500msec로도 충분할 것으로 보임
2019-02-12 | OPEN | Plasma On/Off 상태에 따라 Low battery ADC 구분 - Battery fix후 optimize

## MPD
| Date | Status | Issue | Response
구성 | 2019-01-17 | Closed | Arvid - HP와 본체간 하네스 연결이 되어야 합니다. 이미지 상으로는 보이지 않네요 | 1/28 Femto : 아직 기능부분은 정리되지 않아서 이미지가 완전한 것은 아닙니다.
| 2019-01-31 | Pending | 1/31 Femto : Hand Piece와 본체 (Main Body)간 전기적 하네스 연결 - 본체의 Main Board (Generator)와 HP의 Transformer Board와 연결되는 전선들이며 플라즈마 피펫은 6-pin cable입니다만, detail한 내용은 정 수석님과 확인해 보아주십시오 (정 수석님 향후 대응 부탁) - MPD는 필요에 따라 다양한 HP (플라즈마 Flame의 크기 등)를 바꿔가며 연결할 생각 중입니다. 설계 시 참고해 주십시오. | 2/8 - HP를 교체한다는것이 HP의 TIP 부분인지, HP 전체를 말씀하시는건지 추가 설명 부탁 드립니다.
| 2019-02-08 | Pending | Arvid - HP와 본체간 연결 구조 확인 부탁 드립니다. 1. 본체 + Cable + HP Body 2. 본체/Cable/HP body 일체형 등.
USB | 2019-01-17 | Pending | Arvid - 외부 젅원 연결하는 부분이 보이지 않습니다. USB port 있어야 합니다. | 1/31 Femto : 본체 외부전원 연결용 USB port - 주 전원 input port가 필요하고 현재는 USB형식을 고려 중입니다
PCB 구조 | 2019-02-08 | Pending | USB의 경우, Main PCB의 조립 구조에 따라 Main PCB에 실장할지, 별도의 PCB로 설계하고 하네스로 연결할지 결정이 됩니다. 디자인시 확인 후 inform 부탁 드립니다.
| 2019-02-08 | Pending | 전면판 LED의 경우도 USB와 마찬가지입니다. Main PCB 조립 구조에 따라 별도 PCB로 진행해야 합니다. 디자인시 확인 후 inform 부탁 드립니다.
RS-232 | 2019-01-17 | Closed | Arvid - RS-232 지원 방법 - 추후 하네스로 Case의 CON와 연결되도록 설계하도록 하겠습니다. | 1/28 Femto : 알겠습니다
| 2019-01-28 | Closed | Femto - 필요에 따라 (즉, 통신기능을 이용하여 multi-channel로 사용할 경우가 아니라면) 제품 case에 RS-232 Connector를 취부하지 않아도 되지요? | 1/28 Arviid : 금번 design에는 Connector는 안들어가는 것으로 생각하고 있겠습니다
Foot S/W | 2019-01-17 | Closed | Foot S/W DC Jack type으로 설계? | 1/28 Femto : 기능은 추가해 두고 필요에 따라 사용하면 좋겠습니다. 굳이 사용할 환경이 아니라면 main BD상에 하네스 혹은 DC Jack type으로 연결가능하게 해 두었다가 별도 switch가 필요한 환경이라면 적용하는 것으로 해도 되겠지요? 1/28 Arvid : 금번 design에 들어가는지 결정 바랍니다. 기능 지원 여부가 아니라 Connector가 design에 포함되는지 여부 결정입니다 1/31 Femto : 일전에 논의한 foot switch와 같이 별도의 plasma-on switch는 Main Board 상 기능은 추가 되지만 금번의 MPD 디자인에는 들어가지 않습니다. 해서 본체에 별도의 port가 필요하지 않을 것입니다.
M/E | 2019-01-31 |  | 본체 Gas-in과 Gas-out - 외부에서 본체로 인입되는 Gas의 연결구는 Dia. 4mm 원터치로 하면 무난할 것 같고요 (향후 디자인, 공간 등 김 사장님께서 필요하시면 변경하실 수 있겠습니다.) - 본체에서 HP로 공급되는 Gas-out은 플라즈마 피펫에 적용하는 Dia. 2.8mm 튜브가 관통하는 형식도 괜찮습니다 . (김 사장님이 설계하는 형식에 맞추어..)

## RF
Date | Status | Issue | Response
2019-01-28 | OPEN |  | 우선 STMicro의 CPU는 적용해도 됩니다.
2019-01-28 | OPEN | MTCHING BOX에서의 RF POWER DETECTOR?? (작은 박스 안의 내용물)의 기능등 향후 개발과 관련하여 명절 이후에 시간 만들어서 교수님과 한 번 미팅해 보려구요....